Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                                Załącznik 4 a

Część  I – Dostawa dejonizatora wody.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Dejonizator wody - urządzenie produkujące wodę stopnia analitycznego wraz ze zbiornikiem 60L oraz ramieniem dozującym | 1 | Urządzenie dostarcza wodę stopnia analitycznego Woda zasilająca urządzenie wodociągowa Etapy oczyszczania wody: Prefiltracja, węgiel aktywowany, polifosforany, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja, (bez dodatkowych wkładów poprzedzających moduł), lampa UV działająca w dwóch zakresach Jakość wody finalnej: Przewodnictwo < 0,2 uS/cm w 25oC (co się równa oporność > 5 MΩ*cm w 25oC) Poziom TOC < 30 ppb Liczba bakterii < 1cfu/ml Wydajność produkcji wody nie mniejsza niż 3 l/h Pomiędzy kolejnymi poborami wody ma miejsce automatyczna recyrkulacja wody obejmująca także ramię dozujące Szybkości poboru wody z ramienia dozującego podlega regulacji w zakresie od 0,05 l/min do 2 l/min); istnieje także możliwość poboru wolumetrycznego (pobór zaprogramowanych objętości wody) Na wyświetlaczu urządzenia możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnicto/oporność; temperatura) dla wody wodociągowej, wody po odwróconej osmozie i wody stopnia analitycznego (finalnej) Możliwość odczytu parametrów przewodnicta/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze urządzenia Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii Urządzenie posiada wbudowaną pompę dystrybucyjną jako wyposażenie standardowe- stały wydatek produktu bez względu na ciśnienie wody zasilającej wyposażenie w port RS 232 do transmisji danych Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta Głośność pracy systemu nie większa niż 55 decybeli z odległości 1m Kubatura urządzenia wynosi 332mm x 484mm x 500mm Dostarczane z uchwytami do powieszenia systemu i ramienia dozującego na ścianie Możliwość wykonania kwalifikacji systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej: Dodatkowo do urządzenia należy dołączyć zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o objętości nie mniejszej niż 60 L Materiał wykonania zbiornika- polietylen Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu urządzenia Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku) Zbiornik wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelewy zabezpieczające przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie do zmywarki Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno) Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagania dodatkowe: Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą. Urządzenie musi posiadać znak jakości CE Certyfikat kalibracji wewnętrznej celi konduktometrycznej urządzenia zostanie dostarczony wraz z urządzeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                               Załącznik 4 b

Część  II –Dostawa chłodziarki laboratoryjnej oraz szafy chłodniczej.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna | 1 | Liczba drzwi | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolor obudowy | biały |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary (wys./szer/gł.) | 200x60x61,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj drzwi | pełne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność całkowita | 345 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność chłodziarki | 240 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność zamrażarki | 105 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj odszraniania lodówki | Automatycznie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj odszraniania zamrażarki | Ręcznie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj materiału wewnątrz | Tworzywo sztuczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaj materiału półek | Półki druciane powlekane tworzywem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liczba półek | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość szuflad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Strefy temperatury | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres temperatur w środku | +3 +8/-9 -30°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Napięcie | 220 – 240 V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zużycie energii w ciągu 24h | 1,8 kWh |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie | Elektroniczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamek | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obieg powietrza | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary wewnętrzne chłodziarki w cm (SxGxW) | 44x43,5x110,5 +/- 1 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary wewnętrzne zamrażarki w cm (SxGxW) | 43,1x43,5x59,7) +/- 1cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Układ chłodzenia chłodziarki/ zamrażarki | dynamiczny/ statyczny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wskaźnik temperatury | Zewnętrzny cyfrowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alarm braku zasilania | Po przywróceniu zasilania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alarm temperatury i otwartych drzwi | Optyczny i dźwiękowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Interfejs | RS 485 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalne obciążenie półki w chłodziarce/zamrażarce | 60/24 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasa klimatyczna | SN-ST |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Czynniki chłodniczy | R 600a |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa chłodnicza laboratoryjna | 1 | Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.) | S.720 mm ± 1cm G.860 mm ± 1cm W.2020 mm ± 1cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary wewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.) | S. 600 mm ± 1cm G. 695 mm ± 1cm W.1505 mm ± 1cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojemność | 700 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres temperatur | +1 … + 10(C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Półki i prowadnice | Ilość półek : 5, półka metalowa plastyfikowana; 6 prowadnic półek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wnętrze | Wykonane z blachy aluminiowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Drzwi | Samozamykające, wyposażone w uszczelkę wciskaną |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość drzwi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie temperaturą | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odszranianie | Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nogi | Nogi regulowane w zakresie do 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obieg powietrza | Wymuszony wentylatorem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamek | Drzwi zamykane na klucz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyłącznik wentylatora | Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Warunki gwarancji | Min. 24 m-ce od daty dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                             Załącznik 4 c

Część  III –Dostawa sprzętu optycznego.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 1. | Odwrócony mikroskop fluorescencyjny o budowie modułowej z cyfrową kamerą chłodzoną i oprogramowaniem | 1 | Mikroskop optyczny o budowie modułowej Stabilny statyw, z odseparowanym modułem zasilacza wyposażonym w pokrętło regulacji mocy światła wyposażony w co najmniej dwa porty optyczne (jeden dla nasadki okularowej i jeden dla kamer) Odchylany słupek oświetlacza do łatwej zmiany preparatów Współosiowe śruby ustawiania ostrości widzenia m z regulacją oporu ruchu, zakres dokładności ruchu w osi Z – minimum 1um Oświetlenie do światła przechodzącego z lampą halogenową minimum 100W Płynna regulacja natężenia światła i wyłącznik umieszczone w łatwo dostępnym miejscu na statywie mikroskopu obok śrub regulacji ostrości widzenia Filtry do światła przechodzącego : konwersyjny - światła dziennego, neutralny szary, matówka Kondensor tarczowy, wielogniazdowy skonfigurowany do jasnego pola, kontrastu fazowego i kontrastu Nomarskiego DIC Kontrast Nomarskiego na obiektywach 60x i 100x, kontrast fazowy dla obiektywów 10x, 20x, 40x Odległość robocza kondensora co najmniej 30mm przy aperturze numerycznej co najmniej 0,52 Miska obiektywowa, rewolwerowa, sześciogniazdowa do DIC Stolik mikroskopu o wymiarach min. 260x300 mm i zakresie przesuwu min. 126x84 mm Uchwyt uniwersalny dający możliwość obserwowania różnych szalek Petriego, preparatów klasycznych 1x3” oraz butli i szalek hodowlanych Sterowanie stołem z prawej strony z pokrętłem przegubowym, pionowym Nasadka okularowa dwuoczna z regulacją rozstawienia okularów, pochylenie linii okularów najwyżej 30 stopni od linii poziomej Odcinacz światła (shutter) wbudowany w nasadkę okularową Soczewka Bertranda z regulacją ostrości (do regulacji ustawień mikroskopu) wbudowana w nasadkę okularową - moduł fluorescencji z miejscem do montażu 6-ciu filtrów, źródło światła fluorescencyjnego – lampa typu metalhalid o mocy min. 200W - Filtr DAPI, FITC, TEXAS RED Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 22mm, z możliwością montażu podziałek i muszlami ocznymi, z regulacjami dioptryjnymi dla obu oczu Obiektywy w systemie korekcji do nieskończoności , długość optyczna co najmniej 60 mm: - Plan Fluor 4X N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm - Plan Fluor DLL 10X N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm, Ph1 - Supper Plan Fluor ELWD ADM 20XC N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm, PH-1; korekcja na szkiełko nakrywkowe /dno szalki . 0-2mm - Supper Plan Fluor ELWD ADM 40XC N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm, PH-2; korekcja na szkiełko nakrywkowe /dno szalki 0-2mm - Plan Apochromat VC 60XH N.A. 1.40, W.D. 0.13mm - Plan Apochromat VC 100XH N.A.1.40, W.D. 0.13mm N.A. - Apertura numeryczna W.D. - Odległość robocza - przez odległość roboczą rozumie się odległość od szkiełka nakrywkowego w głąb preparatu, a więc rzeczywistą głębokość penetracji obiektów Adapter c-mount 0,7x do podłączenia kamery Oryginalne prospekty producenta (dopuszczalne w języku angielskim) potwierdzające spełnienie wszystkich oferowanych parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolorowa chłodzona kamera cyfrowa do mikroskopu Odwróconego fluorescencyjnego o budowie modułowej pkt 1. | 1 | Matryca CCD 2/3" Rozdzielczość min. 5,0 mln efektywnych pixeli (2560x1920) Głębia kolorów RGB min. 24 bit Możliwość odświeżania obrazu nie mniej niż 20 klatek na sekundę Chłodzenie systemem Peltiera 20 stopni Celsjusza poniżej nominalnej temperatury pracy Mocowanie do mikroskopu - gwint C Czas ekspozycji min. zakres: l ms -l min. Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli Regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji Możliwość uzyskania obrazów monochromatycznych Możliwość regulacji: jasności, kontrastu, korekcji Gamma Możliwość wykonania automatycznego balansu bieli Możliwość wykonywania zdjęć poklatkowych Dynamika min. 8 bit Możliwość przesyłania obrazu "na żywo" za pomocą złącza Fire Wire o szybkości min. 850Mbit/sek Format zapisu BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, LIM Możliwość bezpośredniego podłączenia do programów do analizy obrazu i współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu w trybie "na żywo" Predefiniowane ustawienia kamery do różnych technik mikroskopowych: jasnego pola, ciemnego pola, fluorescencji, kontrastu fazy, kontrastu Nomarskiego Oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery z poziomu komputera Praca w środowisku Windows XP, VISTA oraz Win 7 Oprogramowanie do analizy obrazu Wyświetlanie obrazu na "żywo" na monitorze komputera Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania Współpraca z kilkoma kanałami logicznymi - obsługa kilku źródeł dokumentacji Korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red Green Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie Funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie pół powierzchni, kątów, zliczanie obiektów, funkcje pomiarów stereologicznych statystyka pomiarów przedstawiona liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach. Nanoszenie na zdjęcia opisów, strzałek, oznaczeń Graficzne i liczbowe wyznaczenie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż linii horyzontalnych na obrazie Zmiana obrazów kolorowych na czarno- białe Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB Morfologiczna separacja obiektów, operacje arytmetyczne na obrazach kolorowych i binarnych Składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK w obraz kolorowy Edycja LUT na obrazach na głębi 8- bitowej z możliwością binaryzacji obrazu Funkcja składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy Funkcja składania zdjęć w osi Z w jedno z dużą głębią ostrości Możliwość tworzenia makr; możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły Komputer - procesor min. 2-rdzeniowy zgodny z technologią x86 3GHz BOX, RAM min. 8 GB HDD min. 1TB DVD-Rom. Windows 7 oraz Office 2010. Monitor graficzny LCD 22 Oryginalne prospekty producenta (dopuszczalne w języku angielskim) potwierdzające spełnienie wszystkich oferowanych parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiektyw - Wyposażenie do mikroskopu Nikon Eclipse TS100F |  | Obiektyw o długości optycznej min. 55mm CFI Plan Fluor 100X Oil N.A. 1.30, W.D. 0.2 mm Gdzie N.A. – apertura numeryczna; W.D. – odległość robocza Oryginalne prospekty producenta (dopuszczalne w języku angielskim) potwierdzające spełnienie wszystkich oferowanych parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                               Załącznik 4 d

Część  IV –Dostawa bloku do PCR.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Blok PCR Produkt równoważny do Thermomixer comfort eppendorf | 1 | Zakres termostatowania | Od około 13°C poniżej temp. Pokojowej do 99°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nastawny zakres temp. | 1°C do 99°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Częstotliwość mieszania | 300-1.500 1/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suw mieszania | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokładność mieszania | ±0,5°C między 20°C a 45°C ±2°C poniżej 20°C i powyżej 45°C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość podgrzewania | Około 5°C/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prędkość schładzania | 2-3 °C /min między 99°C a temp pokojową , 0,5-1°C /min. Między temp. Pokojową a 13°C poniżej temp pokojowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Programowalny interwał czasowy | 1min do 99:59 godzin nieskończenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pobór mocy | 90W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podłączenie do EPD | RS-232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary | 22x25x12,5 cm +/- 1 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga | 3,2kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przycisk Short mix do krótkiego mieszania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymienne bloki : Do mikroprobówek 2,0ml, ze statywem i wkładem chłodzącym 0°C systemu IsoTherm, oraz wymienny blok termiczny do mikropłytki 96 dołkowej PCR, płytki MTP i Deepwell z pokrywką |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wykonawca świadczy serwis gwarancyjny (bezpłatny) i pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                              Załącznik 4 e

Część  V – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtry ULPA.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Komora laminarna wyposażona w filtr ULPA | 1 | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego | zgodnie z normą PN EN 12469:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażona w filtry ULPA | o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,1 do 0,3 µm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość wewnętrzna komory | minimum 1120 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerokość x głębokość zewnętrzna komory | maksimum 1200 x 760 mm (bez podłokietnika). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość wewnętrzna komory | > 650 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głębokość wewnętrzna komory | > 580 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szyba frontowa | - ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana). - zapewniająca wysokość roboczą 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ściany boczne | transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów – po 2 szt. na stronę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania | Panel sterowania ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, stanu zużycia filtrów - umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność – min. 1200 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu | 52 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: | - na stałe zamontowana w górnej części tylnej ściany - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu - króciec gazu zlokalizowany na bocznej ścianie - 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie. - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej - pełny. - poziomowany statyw do pracy w pozycji siedzącej. - podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej z elastyczną nakładką. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wszystkie elementy, których demontaż mógłby powodować jakiekolwiek zagrożenie elektryczne lub mikrobiologiczne winny być w kolorze czerwonym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wykonanie testów instalacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12469:2000. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Funkcja stand-by – 50% wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pobór mocy poniżej 200W. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Przekaźnik typu Zero Volt umożliwiający synchronizację pracy komory z zewnętrznym układem wentylacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zasilanie 230V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski autoryzacja dołączona do oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                              Załącznik 4 f

Część  VI – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtr HEPA – jednostanowiskowej.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Komora laminarna wyposażona w filtr HEPA – jednostanowiskowa | 1 | Komora z pionowym przepływem powietrza, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska ,jednostanowiskowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego | Zgodnie z normą EN 12469:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtry HEPA H 14 | Dwa - główny i wylotowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O skuteczności co najmniej 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Układ oddzielnych wentylatorów wyposażonych w silniki stałoprądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary komory | Zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb.): 1300 x 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x głęb.): 1200 x 630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom głośności | Nie wyższy niż 56 dBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szyba frontowa | Elektrycznie przesuwana (sterowana z zewnętrznego panelu sterowania), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ustawiona pod kątem/skośnie (80o) w stosunku do blatu roboczego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nie przepuszczalna dla promieniowania UV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Szyba przednia musi posiadać możliwość odchylania (w pozycji zasuniętej), co najmniej do poziomu i musi być podtrzymywana za pomocą teleskopów gazowych - umożliwiająca łatwe czyszczenie od wewnątrz oraz wstawianie sprzętu do komory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość położenia krawędzi okna frontowego od blatu komory | 200-220mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pochyły filtr główny tworzący kąt prosty z przednią szybą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja wysokości położenia blatu roboczego | Poziomowana podstawa z regulacją wysokości w zakresie 750-950mm co 50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lampy UV | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wbudowane w boczne panele po obu stronach komory roboczej z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 0 do 24 godzin, zakrywane panelami ze stali kwasoodpornej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED | Na zewnątrz komory roboczej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pokazującym parametry pracy: - prędkość przepływu powietrza w komorze roboczej; - liczba godzin pracy urządzenia, trybu pracy; - stopień zużycia filtrów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterujący | Umiejscowiony na zewnątrz komory roboczej w ergonomiczny sposób tuż nad szybą, pozwalający operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja opóźnionego startu | Możliwość zaprogramowania czasu automatycznego uruchomienia komory laminarnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów | Automatyczna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie | Funkcja „standby” – tryb oczekiwania na pracę |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dwie przesuwane podpory pod ręce zapobiegająca zasłonięciu wlotowych otworów powietrza, umożliwiająca zajęcie optymalnej pozycji przy komorze – wykonane z tego samego materiału co blat roboczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ściany boczne przeszklone |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie nie mniej niż 850 lux, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie komory roboczej za pomocą dwóch poziomych lamp fluorescencyjnych umieszczonych w górnej części komory roboczej, przed szyba przednią; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fabrycznie przygotowane 4 otwory na zawory umiejscowione na ścianie tylnej i bocznej; dwa gniazda elektryczne na ścianie bocznej w standardzie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zużycie energii elektrycznej komory podczas pracy | nie większe niż 200W |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                                Załącznik 4 g

Część  VII – Dostawa komory laminarnej wyposażonej w filtr HEPA – dwustanowiskowej.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Komora laminarna wyposażona w filtr HEPA - dwustanowiskowa | 1 | Komora z pionowym przepływem powietrza, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego | Zgodnie z normą EN 12469:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | filtry HEPA H 14 | Dwa - główny i wylotowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O skuteczności co najmniej 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Układ oddzielnych wentylatorów wyposażonych w silniki stałoprądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary komory | Zewnętrzne nie większe niż (szer. x głęb.): 1600 x 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x głęb.): 1500 x 630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poziom głośności | Nie wyższy niż 58 dBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szyba frontowa | Elektrycznie przesuwana (sterowana z zewnętrznego panelu sterowania) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nie przepuszczalna dla promieniowania UV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Szyba przednia musi posiadać możliwość odchylania (w pozycji zasuniętej), co najmniej do poziomu i musi być podtrzymywana za pomocą teleskopów gazowych - umożliwiająca łatwe czyszczenie od wewnątrz oraz wstawianie sprzętu do komory. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość położenia krawędzi okna frontowego od blatu komory | 200-220mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pochyły filtr główny tworzący kąt prosty z przednią szybą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja wysokości położenia blatu roboczego | Poziomowana podstawa z regulacją wysokości w zakresie 750-950mm co 50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lampy UV | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wbudowane w boczne panele po obu stronach komory roboczej z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie od 0 do 24 godzin, zakrywane panelami ze stali kwasoodpornej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED | Na zewnątrz komory roboczej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pokazującym parametry pracy: - prędkość przepływu powietrza w komorze roboczej; - liczba godzin pracy urządzenia, trybu pracy; - stopień zużycia filtrów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterujący | Umiejscowiony na zewnątrz komory roboczej w ergonomiczny sposób tuż nad szybą, pozwalający operatorowi odczyt parametrów pracy i obsługę komory laminarnej z pozycji siedzącej, bez wstawania i odrywania się od pracy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja opóźnionego startu | Możliwość zaprogramowania czasu automatycznego uruchomienia komory laminarnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów | Automatyczna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie: | Funkcja „standby” – tryb oczekiwania na pracę |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dwie przesuwane podpory pod ręce zapobiegająca zasłonięciu wlotowych otworów powietrza, umożliwiająca zajęcie optymalnej pozycji przy komorze – wykonane z tego samego materiału co blat roboczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ściany boczne przeszklone |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie nie mniej niż 1200 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie komory roboczej za pomocą dwóch poziomych lamp fluorescencyjnych umieszczonych w górnej części komory roboczej, przed szyba przednią. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fabrycznie przygotowane 4 otwory na zawory umiejscowione na ścianie tylnej i bocznej; dwa gniazda elektryczne na ścianie bocznej w standardzie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zużycie energii elektrycznej komory podczas pracy | Nie większe niż 280 W |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                           Załącznik 4 h

Część  VIII – Dostawa termostatu blokowego.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Termostat blokowy na wymienne bloki grzewcze + 2 bloki grzewcze (nie gorszy niż GRANT QBD-1) | 1 | Bloki | Aluminiowe, wymienne (do naczyń o różnych wielkościach) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Blok grzewczy nr 1 | Metalowy, 24 otwory o średnicy 12 mm, głębokość 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Blok grzewczy nr 2 | Metalowy, otwory o średnicy 13 mm, głębokość 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulator czasowy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres temperatur | + 5(C pow. temp. otoczenia do + 130(C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stabilność w 37(C | ±1,0(C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednorodność w obrębie jednego bloku w temp. 37(C | ± 0,1(C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane zasilanie | 230V, 50/60 Hz, jedna faza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc | 150 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary termostatu | Szerokość: 230 mm Wysokość: 100 mm Długość: 200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas nagrzewania | Krótki , do kilku minut |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                       Załącznik 4 i

Część  IX – Dostawa systemu monitorowania temperatury.

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | SPRZĘT OFEROWNY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY/ WSKAZAĆ JAKIE | PRODUCENT/ MADEL OFEROWANEGO SPRZĘTU | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (11=9+10) | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (12=3x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Sytemu monitorowania temperatury | 1 | 101 punkty pomiarowe oraz 4 czujniki/ rejestratory temperatury mobilne do nadzoru transportowanych materiałów budynku 4 kondygnacyjnym . System monitorowania musi spełnić ostre wymagania niezawodnościowe jako : Zebrane w/w sygnały i informacje przesyłane maja być do stanowiska monitorowania oraz systemu nadzoru poprzez łącze internetowe. Jakiekolwiek zaistniałe nieprawidłowości w pracy systemu mają powodować automatyczne uruchomienie alarmu na stanowisku monitorowania na ekranie komputera i sygnalizację akustyczną, oraz wysłanie powiadomienia w formie maila / sms-a do osób uprawnionych. W celu ujednolicenia systemu powiadamiań o alarmach i nieprawidłowości funkcjonowania obiektu system monitorowania temperatury należy zintegrować z istniejącym systemem alarmowym. Instalacja ta musi umożliwiać integrację z systemem BMS budynku oraz systemem kontroli dostępu (informacja kto przebywał w pomieszczeniu). Moduły transportowe muszą umożliwiać łatwą i szybką wymianę danych z systemem zainstalowanym w budynku –łącze bezprzewodowe oraz umożliwiać sygnalizację alarmów poza obszarem budynku (wbudowany sygnalizator) System musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne moduły pomiaru temperatury oraz innych czynników takich jak ciśnienie, wilgotność, napięcie, wejście cyfrowe. Czujniki systemu muszą zapewnić pomiar kontaktowy z badanym medium (klasyczne sondy pomiarowe Pt1000) oraz opcjonalnie pomiar bezkontaktowy (sondy pirometryczne) | niezależny system monitorowania parametrów temperatury urządzeniach natychmiastowy, automatyczny system wykrywania istniejących nieprawidłowości zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach system sygnalizacji braku napięcia na zasilaniu grupy urządzeń, oraz systemu pomiarowego (autonadzór) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowniki zbierające dane z instalacji wyposażenia | Dla celów zbierania danych z wyposażenia należy zainstalować sterowniki do pracy w sieci bezprzewodowej. Sterowniki zbierają i przekazują dane za pomocą sieci do stacji nadzoru. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaje monitorowanych sygnałów | sygnalizacja obecności napięcia zasilania urządzenia/grupy urządzeń, sygnalizacja obecności napięcia zasilania systemu pomiarowego (autonadzór) pomiar podstawowy temperatury w jednym lub dwóch punktach urządzenia w zależności od wymogów urządzenia, zakres temperatur -200° do +90°, muszą mieć możliwość pomiaru temperatury metodą bezkontaktową, pomiar pirometryczny niezależna sygnalizacja alarmów przez moduły transportowe poza obszarem budynku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Należy wyróżnić następujące wielkości: | Alarm – brak zasilania urządzenia Alarm – brak zasilania systemu pomiarowego Wielkość temperatury podstawowej mierzonej w komorze urządzenia. Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury Tlow, Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury Tlow, Wielkość przekroczenia progu alarmowego temperatury Thigh, Alarm – przekroczenie progu alarmowego temperatury Thigh, Alarm zbiorczy dla urządzenia, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Charakterystyka systemu wizualizacji | System wizualizacji dla nadzoru urządzeń powinien spełnić ostre wymagania niezawodnościowe w celu odwzorowywania istniejącego stanu działania poszczególnych urządzeń oraz funkcje automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości . należy stworzyć stanowisko monitorowania oraz przekaz informacji poprzez łącze internetowe. System wizualizacji dla nadzoru urządzeń składać się ma z : Systemu pomiaru za pomocą czujników zamontowanych w urządzeniach i okablowania pomiarowego i sygnalizacyjnego. Mini sterowników zbierających dane z nadzorowanych urządzeń . Sterowników do zbierania danych z sieci i okablowania sieci transmisyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stacja nadzoru systemu monitoringu | Stacja nadzoru systemu powinna być oparta o zestaw komputerowy klasy PC z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wizualizacji. Komputer ten ma prezentować obrazy wizualizacji: Wartości temperatur, progami awaryjnymi temperatur z możliwością ich konfigurowania Zapewniać przez osobę uprawnioną, odczytów i kasowanie alarmów Ma również prowadzić archiwizację danych w formie wykresów historycznych i bieżących wartości temperatur, raportowanie wartości średnich, ustawionych progów alarmowych, odchyłki od temperatur zadanych i alarmowanie stanu lodówek. Przekroczenie progów ma powodować sygnalizację optyczną, ciągłą dźwiękową aż do skasowania alarmu. Dla poszczególnych urządzeń będą inne progi (wartości) alarmowe uzgodnione w trakcie realizacji prac rozruchowych i będą miały możliwość korekty przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raportowanie. | Raportowanie ma objąć fragmenty oprogramowania realizujących funkcje sporządzania stosownych dokumentów ilustrujących pracę całego wyposażenia oraz monitorowanych urządzeń technicznych system powinien automatycznie raportować skonfigurowane wcześniej dane na wskazane telefony komórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oprogramowanie systemu musi umożliwiać pełną archiwizację zdarzeń (temperatury oraz alarmy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Struktura systemów technicznych | Zbieranie informacji odbywa się na bieżąco. Na komputerze ma być zainstalowane oprogramowanie wizualizacji podglądu i kontroli zbieranych danych. Dostęp do serwera mogą mieć tylko uprawnione osoby. Funkcje serwera: zbieranie danych z obiektu archiwizacja danych na twardym dysku wymiana danych w sieci komputerowej wizualizacja stanu systemów i urządzeń serwer internetowy Na ww. serwerze ma być zainstalowane oprogramowanie do komunikacji z urządzeniami. Serwer ma komunikować się i przechowywać informacje z Systemu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komputer w systemie monitoringu wyposażenia | Komputer nadzorujący system powinien posiadać następujące parametry. W jego skład powinno wchodzić: jednostka centralna z procesorem dużej mocy duża, szybka pamięć dual-channel szybki twardy dysk o dużej pojemności na archiwizację danych archiwizacyjny twardy dysk o dużej pojemności na kopie archiwizowanych danych nagrywarka DVD dla archiwizacji na zewnętrznych nośnikach duży monitor LCD drukarka dla alarmów Oprogramowanie serwera: Windows 7 Prof. SCADA dla systemu monitoringu oprogramowanie do wymiany danych w sieci lokalnej serwer internetowy dla programu SCADA Stanowisko serwera powinno być zasilane poprzez UPS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wizualizacja. | Oprogramowanie wizualizacji musi być napisane i skonfigurowane w sposób przejrzysty dla obsługi, w pełni w polskiej wersji językowej i powinno zawierać: przedstawienie stanów i parametrów pracy urządzeń szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych urządzeń system alarmów system zdarzeń system wykresów system raportowania hierarchiczny dostęp z blokadą dostępu przez osoby niepowołane poprzez system haseł system powinien mieć możliwość zarządzania i wizualizacji z poziomu telefonu komórkowego typu „smartfon” z odpowiednim oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca systemu musi zapewnić 2 dni szkolenia podstawowego dla personelu oraz musi zapewnić dodatkowe 3dni na żądanie w okresie trwania gwarancji (szkolenia bezpłatne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca systemu zobowiąże się do bezpłatnego okresu gwarancyjnego w ilości 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu z czasem reakcji/przyjazdu technika w ciągu 2h od zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty